28.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin kieruje zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników dla Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.”

w ramach projektu Laboratoria 4.0 – Nowoczesne kształcenie praktyczne w Politechnice Morskiej w Szczecinie, dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, nr umowy: FEPZ.05.03-IZ.00-0007/24

Zamawiający:

Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

NIP: 8510006388

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników dla Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników, przeznaczonej do pomiaru, wizualizacji i wspomagania procesu synchronizacji trójfazowych źródeł energii elektrycznej z szyną laboratoryjną, siecią wydzieloną albo innymi źródłami pracującymi równolegle.

Kolumna ma umożliwiać synchronizację i kontrolowane załączanie źródeł generatorowych oraz źródeł współpracujących przez przekształtniki energoelektroniczne, w tym układów zasilanych z odnawialnych źródeł energii, magazynów energii albo układów wodorowych przekształcających wodór do postaci energii elektrycznej.

# 2. Lokalizacja, przeznaczenie i założenia użytkowe

- Urządzenie będzie stanowiło doposażenie Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej, w którym znajdują się stanowiska generacji i rozdziału energii elektrycznej, rozdzielnica niskiego napięcia, prądnice synchroniczne, wyłączniki prądnicowe, zabezpieczenia i obciążenia laboratoryjne. Planowane miejsce użytkowania: sala 106, budynek nr 4, ul. Willowa 1-2 w Szczecinie albo inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie laboratorium.

- Kolumna powinna umożliwiać pracę z układami trójfazowymi niskiego napięcia, w szczególności z układem 3 x 400 VAC, 50 Hz, oraz powinna dopuszczać współpracę z układami 60 Hz lub z innymi napięciami poprzez przekładniki napięciowe, jeżeli wymaga tego konfiguracja stanowiska.

- Kolumna powinna wspierać zarówno pracę dydaktyczną, jak i badawczą: obserwację warunków synchronizacji, symulowanie stanów przed synchronizacją, generowanie sygnału synchronizacji oraz analizę ryzyka załączenia źródła poza dopuszczalnym zakresem.

- Rozwiązanie powinno być przystosowane do współpracy z istniejącą aparaturą łączeniową i zabezpieczeniową, a także z projektowanymi układami sterowania generatorami, regulatorami napięcia, przekształtnikami i systemami nadzoru laboratoryjnego.

# 3. Minimalny zakres dostawy

- jedna kompletna kolumna synchronizacji generatorów i przekształtników w obudowie stanowiskowej, pulpitowej, szafowej, panelowej albo równoważnej;

- układ pomiaru napięcia, częstotliwości i przesunięcia fazowego pomiędzy źródłem synchronizowanym a szyną odniesienia / siecią laboratoryjną;

- układ wizualizacji procesu synchronizacji, np. synchronoskop cyfrowy, wskaźnik graficzny, wskaźniki różnicy napięć i częstotliwości, sygnalizacja warunku synchronizacji oraz sygnalizacja alarmów;

- wejścia sterujące i wyjścia przekaźnikowe albo równoważne sygnały do współpracy z wyłącznikiem, stycznikiem, układem sterowania generatora, przekształtnikiem albo blokadą synchronizacji;

- interfejs komunikacyjny do odczytu danych, konfiguracji albo integracji z nadrzędnym systemem laboratoryjnym, np. RS-485/Modbus RTU, Ethernet/Modbus TCP, webserwer albo rozwiązanie równoważne;

- zasilacze, zabezpieczenia pomocnicze, listwy zaciskowe, przewody, oznaczniki, przepusty, adaptery, przekładniki lub wejścia do przekładników, jeżeli są wymagane dla poprawnej pracy w laboratorium;

- dokumentacja techniczna, schematy, instrukcje, konfiguracja początkowa, uruchomienie, próby funkcjonalne i instruktaż stanowiskowy.

# 4. Wymagania techniczno-funkcjonalne

## 4.1. Funkcje synchronizacji i sterowania

- pomiar i porównanie napięcia źródła synchronizowanego oraz napięcia szyn / sieci odniesienia;

- pomiar i porównanie częstotliwości źródła synchronizowanego oraz częstotliwości szyn / sieci odniesienia;

- pomiar i wizualizacja przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem źródła synchronizowanego a napięciem odniesienia;

- sygnalizacja spełnienia warunku synchronizacji na podstawie konfigurowalnych progów różnicy napięcia, różnicy częstotliwości i przesunięcia fazowego;

- możliwość wygenerowania impulsu synchronizacji, sygnału zezwolenia albo innego sygnału sterującego do załączenia wyłącznika / stycznika / wejścia sterowania przekształtnika;

- możliwość blokowania synchronizacji sygnałem zewnętrznym albo lokalnym przełącznikiem blokady, w celu zapobieżenia niezamierzonemu załączeniu;

- możliwość współpracy z automatycznymi regulatorami napięcia oraz regulatorami prędkości / częstotliwości poprzez wskazania, sygnały sterujące albo komunikację z systemem nadrzędnym.

## 4.2. Parametry pomiarowe i wejściowe

- obsługiwane źródła: trójfazowe generatory synchroniczne, źródła przekształtnikowe, układy falownikowe lub inne źródła niskiego napięcia wymagające synchronizacji z szyną laboratoryjną;

- napięcie robocze stanowiska: układ 3 x 400 VAC, z możliwością pracy bezpośrednio lub poprzez przekładniki napięciowe; dopuszcza się zakresy wejściowe obejmujące np. 50-150 V, 150-400 V, 60-480 V albo inne równoważne zakresy zapewniające kompatybilność z laboratorium;

- częstotliwość nominalna: 50 Hz, z możliwością pracy przy 60 Hz lub w zakresie co najmniej 45-65 Hz;

- pomiar napięcia: bezpośredni lub pośredni przez przekładniki napięciowe; wymagane jest wskazanie napięcia źródła, napięcia szyn oraz różnicy napięć albo równoważnej informacji umożliwiającej ocenę synchronizacji;

- pomiar częstotliwości: wskazanie częstotliwości źródła i szyn oraz różnicy częstotliwości; rozdzielczość wskazań powinna być wystarczająca do prowadzenia ćwiczeń, orientacyjnie nie gorsza niż 0,01-0,1 Hz;

- pomiar przesunięcia fazowego: wskazanie kierunku i wartości przesunięcia fazowego; orientacyjna rozdzielczość wskazań nie gorsza niż 1 stopień albo równoważna prezentacja na synchronoskopie;

- progi synchronizacji: możliwość nastawy co najmniej dopuszczalnej różnicy napięcia, różnicy częstotliwości i kąta fazowego; dopuszczalne zakresy nastaw powinny umożliwiać pracę laboratoryjną, np. kilka do kilkunastu procent dla napięcia, ułamki do kilku Hz dla częstotliwości oraz kilka do kilkudziesięciu stopni dla kąta fazowego;

- zasilanie układów pomocniczych: 230 VAC, 24 VDC albo inne napięcie pomocnicze uzgodnione z Zamawiającym; jeżeli wymagane są zasilacze, należy dostarczyć je w ramach zamówienia.

## 4.3. Wizualizacja, komunikacja i rejestracja danych

- czytelna lokalna wizualizacja procesu synchronizacji, obejmująca co najmniej informację o różnicy napięcia, różnicy częstotliwości, przesunięciu fazowym i stanie gotowości do synchronizacji;

- sygnalizacja świetlna, komunikaty ekranowe albo wskaźniki stanów pracy, alarmu, blokady, gotowości i wygenerowania sygnału synchronizacji;

- interfejs komunikacyjny umożliwiający integrację z systemem laboratoryjnym lub komputerem operatorskim; wymagany co najmniej RS-485/Modbus RTU albo rozwiązanie równoważne, dopuszczalne jest dodatkowo Ethernet/Modbus TCP, webserwer, USB lub inny interfejs producenta;

- możliwość odczytu wybranych parametrów zdalnie albo z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego, w szczególności napięć, częstotliwości, różnic, kąta fazowego, stanów wejść / wyjść i alarmów;

- możliwość konfiguracji progów, histerez, czasu impulsu synchronizacji, czasu wyprzedzenia albo innych parametrów wpływających na warunek synchronizacji;

- zalecana możliwość zapisu zdarzeń, wartości minimalnych / maksymalnych albo eksportu danych do wykorzystania w ćwiczeniach; funkcja może być realizowana bezpośrednio w kolumnie albo przez system nadrzędny.

# 4.4. Budowa, ergonomia i bezpieczeństwo

- kolumna musi być wykonana w sposób umożliwiający bezpieczną pracę dydaktyczną, z czytelnym opisem zacisków, przełączników, wskaźników i złączy;

- obudowa musi zapewniać ochronę przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem i odpowiadać warunkom pracy w laboratorium elektrotechnicznym; od strony dostępnej dla użytkownika wymagany jest stopień ochrony odpowiedni do zastosowania dydaktycznego, co najmniej IP20, a dla paneli operatorskich preferowany wyższy stopień ochrony;

- układ powinien posiadać blokady logiczne albo elektryczne ograniczające możliwość załączenia źródła poza dopuszczalnymi warunkami synchronizacji;

- wymagane jest zapewnienie zacisku ochronnego PE oraz prawidłowego uziemienia obudowy i elementów metalowych;

- wszystkie elementy muszą być dobrane do napięć, prądów, kategorii pomiarowej i środowiska pracy stanowiska, a Wykonawca musi przedstawić dokumentację potwierdzającą ich przeznaczenie.

# 5. Wymagania montażowe i integracyjne

- Wykonawca dostarczy kolumnę jako urządzenie kompletne, umożliwiające uruchomienie bez konieczności zamawiania dodatkowych elementów, z wyjątkiem elementów infrastruktury nieobjętych zamówieniem i jednoznacznie wskazanych przez Zamawiającego.

- Kolumna powinna umożliwiać podłączenie co najmniej jednego źródła synchronizowanego i jednej szyny / sieci odniesienia.

- Połączenia z wyłącznikami, stycznikami lub wejściami przekształtników muszą być wykonane przez styki bezpotencjałowe, wyjścia przekaźnikowe, wyjścia cyfrowe albo inne rozwiązanie uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z dokumentacją urządzeń współpracujących.

- Wykonawca skonfiguruje parametry początkowe synchronizacji tak, aby możliwe było bezpieczne przeprowadzenie prób w laboratorium. Ostateczne nastawy robocze zostaną wpisane do dokumentacji powykonawczej.

- Instalacja musi być wykonana w sposób czytelny dla użytkowników dydaktycznych, z trwałym opisem złączy, torów pomiarowych, kierunku przepływu sygnałów oraz warunków bezpiecznego uruchomienia.

# 6. Wymagane możliwości dydaktyczne i badawcze

- prezentacja warunków synchronizacji źródła trójfazowego z szyną laboratoryjną;

- analiza wpływu różnicy napięcia, różnicy częstotliwości i przesunięcia fazowego na możliwość załączenia źródła do pracy równoległej;

- demonstracja działania synchronoskopu, wskaźników różnicowych, blokad i sygnału zezwolenia na załączenie;

- porównanie synchronizacji źródła generatorowego i źródła współpracującego poprzez przekształtnik;

- współpraca z automatycznymi regulatorami napięcia, układami zabezpieczeń, sterownikami PLC/HMI i systemem pomiarowym laboratorium;

- rejestracja albo odczyt parametrów synchronizacji do przygotowania raportów laboratoryjnych;

- ćwiczenie procedur bezpiecznego przygotowania źródła, weryfikacji warunku synchronizacji, blokowania załączenia i wyłączenia awaryjnego.

# 7. Dokumentacja, próby i odbiory

- Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim, obejmującą co najmniej instrukcję obsługi, instrukcję montażu, schematy elektryczne, schematy połączeń pomiarowych i sterujących, opis zacisków, wykaz nastaw oraz procedury BHP.

- Wykonawca przekaże deklaracje zgodności, certyfikaty albo inne dokumenty producentów podzespołów potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie właściwym dla zastosowanych urządzeń.

# 8. Gwarancja i wymagania ogólne

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, chyba że Wykonawca zaoferuje okres dłuższy.

- Gwarancja obejmuje kolumnę jako całość, w tym obudowę, panele operatorskie, moduły pomiarowe, wskaźniki, przekaźniki, zasilacze, zabezpieczenia, przewody, złącza, elementy komunikacyjne, oprogramowanie i pozostałe akcesoria dostarczone w ramach zamówienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne usuwanie wad wynikających z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia oraz wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji, diagnostyki i eksploatacji.

- Wykonawca powinien zapewnić możliwość zakupu części eksploatacyjnych, elementów zamiennych albo równoważnych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi gwarancji.

- Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz gotowe do użytkowania po uruchomieniu.

# 9. Równoważność i sposób interpretacji parametrów

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w tym kolumny, panele lub moduły różnych producentów, o ile zapewniają wymagane funkcje pomiaru, wizualizacji, blokady i sygnalizacji warunku synchronizacji oraz współpracy z układami laboratoryjnymi.

- Wszelkie wskazania dotyczące interfejsów, zakresów wejściowych, metod wizualizacji i sposobów sterowania należy rozumieć jako opis funkcjonalny. Dopuszcza się inną konstrukcję techniczną, jeżeli zapewnia ona nie gorsze możliwości użytkowe, dydaktyczne i bezpieczeństwa.

- W przypadku gdy zaoferowane urządzenie posiada parametry szersze niż wymagane, nie stanowi to niezgodności, o ile urządzenie może bezpiecznie pracować w istniejącej infrastrukturze laboratoryjnej i nie ogranicza realizacji ćwiczeń.

- W ofercie należy wskazać rzeczywiste parametry kolumny, obsługiwane zakresy napięcia i częstotliwości, sposób pomiaru przesunięcia fazowego, interfejsy komunikacyjne, rodzaj sygnałów wyjściowych, wymagania instalacyjne oraz zakres gwarancji.

W przypadku, gdy produkt posiada normę równoważną na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności.

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Termin realizacji:

Zamówienie będzie zrealizowane maksymalnie do dnia 23.06.2026 r.

Termin płatności:

Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym na fakturze nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury

Przelew zostanie dokonany na rachunek Wykonawcy, który jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem, zapłata bez żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, nastąpi po wyjaśnieniu prawidłowości rachunku bankowego.

Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Politechnika Morska w Szczecinie spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

Opis przygotowania oferty:

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

3. Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim.

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową przygotowaną w języku polskim.

5. Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

8. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy,  a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

- Wykonawca dołączy podpisane oświadczenie do wysłanego emaila z odpowiedzią na rozeznanie.

Miejsce oraz termin składania ofert:

- Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

- Zamawiający oczekuje odpowiedzi – złożenia oferty - w terminie do dnia 08.06.2026 roku na adres mailowy k.perec@pm.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Politechniki Morskiej w Szczecinie.

c.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

e.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień/uzupełnienia braków/korekt błędów dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin i zakres wymaganych wyjaśnień. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o ochronie szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507) na dzień składania ofert.

Oferty będą oceniane według kryterium:

Cena -  100%

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 KC.

Warunki zmiany, odwołania i unieważnienia zapytania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków lub terminów zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie zapytania bez wyboru ofert, w szczególności, gdy:

  - cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez NCBiR, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub prywatnym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - zapytanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania z istotnych powodów,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia zapytania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów na rzecz Dostawców.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest:

Kamila Perec- tel. 91 48-09-308, e-mail: k.perec@pm.szczecin.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczam, że …………………………………………………………………………(dane Oferenta) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres siedziby Wykonawcy: ........................................................................................................

Nr NIP:		...................................................

Nr REGON:	...................................................

Nr telefonu:	...................................................

E-Mail:	...................................................

KRS/CeiDG:	...................................................

Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: .........................................................

OFERTA W Y K O N A W C Y

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(-y) ofertę na : „Zakup i dostawę kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników dla Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.”

, na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, po łącznej cenie brutto:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………….

Oferowany produkt oraz producent …………………………………………………………..

W przypadku, gdy produkt posiada normę równoważną na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności.

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(-y), że załączone do oferty dokumenty opisują

stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (art. 233 k.k.)

  - Oświadczam(-y), iż zaakceptowałem(-liśmy) termin realizacji przedmiotu umowy wskazany 
w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę(simy) do niego zastrzeżeń.

  - Oświadczam(-y), że zapoznałam(-liśmy) się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę(-imy) do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  - Oświadczam(-y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego i nie wnoszę(simy) do niego zastrzeżeń i zobowiązuję(-my) się, w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, do zawarcia tej umowy zgodnej z treścią w/w wzoru.

  - Oświadczam(-y), iż zapoznałem(-liśmy) się z klauzulą informacyjną i nie wnosimy od niej zastrzeżeń.

4.  Oświadczam(-y), że dokumenty takie jak: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: