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  ZAPYTANIE OFERTOWE

Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin kieruje zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników dla Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.”
w ramach projektu Laboratoria 4.0 – Nowoczesne kształcenie praktyczne w Politechnice Morskiej w Szczecinie, dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, nr umowy: FEPZ.05.03-IZ.00-0007/24 

Zamawiający:

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
NIP: 8510006388



Opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników dla Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników, przeznaczonej do pomiaru, wizualizacji i wspomagania procesu synchronizacji trójfazowych źródeł energii elektrycznej z szyną laboratoryjną, siecią wydzieloną albo innymi źródłami pracującymi równolegle.
Kolumna ma umożliwiać synchronizację i kontrolowane załączanie źródeł generatorowych oraz źródeł współpracujących przez przekształtniki energoelektroniczne, w tym układów zasilanych z odnawialnych źródeł energii, magazynów energii albo układów wodorowych przekształcających wodór do postaci energii elektrycznej.
2. Lokalizacja, przeznaczenie i założenia użytkowe
- Urządzenie będzie stanowiło doposażenie Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej, w którym znajdują się stanowiska generacji i rozdziału energii elektrycznej, rozdzielnica niskiego napięcia, prądnice synchroniczne, wyłączniki prądnicowe, zabezpieczenia i obciążenia laboratoryjne. Planowane miejsce użytkowania: sala 106, budynek nr 4, ul. Willowa 1-2 w Szczecinie albo inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie laboratorium.
- Kolumna powinna umożliwiać pracę z układami trójfazowymi niskiego napięcia, w szczególności z układem 3 x 400 VAC, 50 Hz, oraz powinna dopuszczać współpracę z układami 60 Hz lub z innymi napięciami poprzez przekładniki napięciowe, jeżeli wymaga tego konfiguracja stanowiska.
- Kolumna powinna wspierać zarówno pracę dydaktyczną, jak i badawczą: obserwację warunków synchronizacji, symulowanie stanów przed synchronizacją, generowanie sygnału synchronizacji oraz analizę ryzyka załączenia źródła poza dopuszczalnym zakresem.
- Rozwiązanie powinno być przystosowane do współpracy z istniejącą aparaturą łączeniową i zabezpieczeniową, a także z projektowanymi układami sterowania generatorami, regulatorami napięcia, przekształtnikami i systemami nadzoru laboratoryjnego.
3. Minimalny zakres dostawy
- jedna kompletna kolumna synchronizacji generatorów i przekształtników w obudowie stanowiskowej, pulpitowej, szafowej, panelowej albo równoważnej;
- układ pomiaru napięcia, częstotliwości i przesunięcia fazowego pomiędzy źródłem synchronizowanym a szyną odniesienia / siecią laboratoryjną;
- układ wizualizacji procesu synchronizacji, np. synchronoskop cyfrowy, wskaźnik graficzny, wskaźniki różnicy napięć i częstotliwości, sygnalizacja warunku synchronizacji oraz sygnalizacja alarmów;
- wejścia sterujące i wyjścia przekaźnikowe albo równoważne sygnały do współpracy z wyłącznikiem, stycznikiem, układem sterowania generatora, przekształtnikiem albo blokadą synchronizacji;
- interfejs komunikacyjny do odczytu danych, konfiguracji albo integracji z nadrzędnym systemem laboratoryjnym, np. RS-485/Modbus RTU, Ethernet/Modbus TCP, webserwer albo rozwiązanie równoważne;
- zasilacze, zabezpieczenia pomocnicze, listwy zaciskowe, przewody, oznaczniki, przepusty, adaptery, przekładniki lub wejścia do przekładników, jeżeli są wymagane dla poprawnej pracy w laboratorium;
- dokumentacja techniczna, schematy, instrukcje, konfiguracja początkowa, uruchomienie, próby funkcjonalne i instruktaż stanowiskowy.
4. Wymagania techniczno-funkcjonalne
4.1. Funkcje synchronizacji i sterowania
- pomiar i porównanie napięcia źródła synchronizowanego oraz napięcia szyn / sieci odniesienia;
- pomiar i porównanie częstotliwości źródła synchronizowanego oraz częstotliwości szyn / sieci odniesienia;
- pomiar i wizualizacja przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem źródła synchronizowanego a napięciem odniesienia;
- sygnalizacja spełnienia warunku synchronizacji na podstawie konfigurowalnych progów różnicy napięcia, różnicy częstotliwości i przesunięcia fazowego;
- możliwość wygenerowania impulsu synchronizacji, sygnału zezwolenia albo innego sygnału sterującego do załączenia wyłącznika / stycznika / wejścia sterowania przekształtnika;
- możliwość blokowania synchronizacji sygnałem zewnętrznym albo lokalnym przełącznikiem blokady, w celu zapobieżenia niezamierzonemu załączeniu;
- możliwość współpracy z automatycznymi regulatorami napięcia oraz regulatorami prędkości / częstotliwości poprzez wskazania, sygnały sterujące albo komunikację z systemem nadrzędnym.
4.2. Parametry pomiarowe i wejściowe
- obsługiwane źródła: trójfazowe generatory synchroniczne, źródła przekształtnikowe, układy falownikowe lub inne źródła niskiego napięcia wymagające synchronizacji z szyną laboratoryjną;
- napięcie robocze stanowiska: układ 3 x 400 VAC, z możliwością pracy bezpośrednio lub poprzez przekładniki napięciowe; dopuszcza się zakresy wejściowe obejmujące np. 50-150 V, 150-400 V, 60-480 V albo inne równoważne zakresy zapewniające kompatybilność z laboratorium;
- częstotliwość nominalna: 50 Hz, z możliwością pracy przy 60 Hz lub w zakresie co najmniej 45-65 Hz;
- pomiar napięcia: bezpośredni lub pośredni przez przekładniki napięciowe; wymagane jest wskazanie napięcia źródła, napięcia szyn oraz różnicy napięć albo równoważnej informacji umożliwiającej ocenę synchronizacji;
- pomiar częstotliwości: wskazanie częstotliwości źródła i szyn oraz różnicy częstotliwości; rozdzielczość wskazań powinna być wystarczająca do prowadzenia ćwiczeń, orientacyjnie nie gorsza niż 0,01-0,1 Hz;
- pomiar przesunięcia fazowego: wskazanie kierunku i wartości przesunięcia fazowego; orientacyjna rozdzielczość wskazań nie gorsza niż 1 stopień albo równoważna prezentacja na synchronoskopie;
- progi synchronizacji: możliwość nastawy co najmniej dopuszczalnej różnicy napięcia, różnicy częstotliwości i kąta fazowego; dopuszczalne zakresy nastaw powinny umożliwiać pracę laboratoryjną, np. kilka do kilkunastu procent dla napięcia, ułamki do kilku Hz dla częstotliwości oraz kilka do kilkudziesięciu stopni dla kąta fazowego;
- zasilanie układów pomocniczych: 230 VAC, 24 VDC albo inne napięcie pomocnicze uzgodnione z Zamawiającym; jeżeli wymagane są zasilacze, należy dostarczyć je w ramach zamówienia.
4.3. Wizualizacja, komunikacja i rejestracja danych
- czytelna lokalna wizualizacja procesu synchronizacji, obejmująca co najmniej informację o różnicy napięcia, różnicy częstotliwości, przesunięciu fazowym i stanie gotowości do synchronizacji;
- sygnalizacja świetlna, komunikaty ekranowe albo wskaźniki stanów pracy, alarmu, blokady, gotowości i wygenerowania sygnału synchronizacji;
- interfejs komunikacyjny umożliwiający integrację z systemem laboratoryjnym lub komputerem operatorskim; wymagany co najmniej RS-485/Modbus RTU albo rozwiązanie równoważne, dopuszczalne jest dodatkowo Ethernet/Modbus TCP, webserwer, USB lub inny interfejs producenta;
- możliwość odczytu wybranych parametrów zdalnie albo z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego, w szczególności napięć, częstotliwości, różnic, kąta fazowego, stanów wejść / wyjść i alarmów;
- możliwość konfiguracji progów, histerez, czasu impulsu synchronizacji, czasu wyprzedzenia albo innych parametrów wpływających na warunek synchronizacji;
- zalecana możliwość zapisu zdarzeń, wartości minimalnych / maksymalnych albo eksportu danych do wykorzystania w ćwiczeniach; funkcja może być realizowana bezpośrednio w kolumnie albo przez system nadrzędny.
4.4. Budowa, ergonomia i bezpieczeństwo
- kolumna musi być wykonana w sposób umożliwiający bezpieczną pracę dydaktyczną, z czytelnym opisem zacisków, przełączników, wskaźników i złączy;
- obudowa musi zapewniać ochronę przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem i odpowiadać warunkom pracy w laboratorium elektrotechnicznym; od strony dostępnej dla użytkownika wymagany jest stopień ochrony odpowiedni do zastosowania dydaktycznego, co najmniej IP20, a dla paneli operatorskich preferowany wyższy stopień ochrony;
- układ powinien posiadać blokady logiczne albo elektryczne ograniczające możliwość załączenia źródła poza dopuszczalnymi warunkami synchronizacji;
- wymagane jest zapewnienie zacisku ochronnego PE oraz prawidłowego uziemienia obudowy i elementów metalowych;
- wszystkie elementy muszą być dobrane do napięć, prądów, kategorii pomiarowej i środowiska pracy stanowiska, a Wykonawca musi przedstawić dokumentację potwierdzającą ich przeznaczenie.
5. Wymagania montażowe i integracyjne

- Wykonawca dostarczy kolumnę jako urządzenie kompletne, umożliwiające uruchomienie bez konieczności zamawiania dodatkowych elementów, z wyjątkiem elementów infrastruktury nieobjętych zamówieniem i jednoznacznie wskazanych przez Zamawiającego.
- Kolumna powinna umożliwiać podłączenie co najmniej jednego źródła synchronizowanego i jednej szyny / sieci odniesienia.
- Połączenia z wyłącznikami, stycznikami lub wejściami przekształtników muszą być wykonane przez styki bezpotencjałowe, wyjścia przekaźnikowe, wyjścia cyfrowe albo inne rozwiązanie uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z dokumentacją urządzeń współpracujących.
- Wykonawca skonfiguruje parametry początkowe synchronizacji tak, aby możliwe było bezpieczne przeprowadzenie prób w laboratorium. Ostateczne nastawy robocze zostaną wpisane do dokumentacji powykonawczej.
- Instalacja musi być wykonana w sposób czytelny dla użytkowników dydaktycznych, z trwałym opisem złączy, torów pomiarowych, kierunku przepływu sygnałów oraz warunków bezpiecznego uruchomienia.
6. Wymagane możliwości dydaktyczne i badawcze
- prezentacja warunków synchronizacji źródła trójfazowego z szyną laboratoryjną;
- analiza wpływu różnicy napięcia, różnicy częstotliwości i przesunięcia fazowego na możliwość załączenia źródła do pracy równoległej;
- demonstracja działania synchronoskopu, wskaźników różnicowych, blokad i sygnału zezwolenia na załączenie;
- porównanie synchronizacji źródła generatorowego i źródła współpracującego poprzez przekształtnik;
- współpraca z automatycznymi regulatorami napięcia, układami zabezpieczeń, sterownikami PLC/HMI i systemem pomiarowym laboratorium;
- rejestracja albo odczyt parametrów synchronizacji do przygotowania raportów laboratoryjnych;
- ćwiczenie procedur bezpiecznego przygotowania źródła, weryfikacji warunku synchronizacji, blokowania załączenia i wyłączenia awaryjnego.
7. Dokumentacja, próby i odbiory
- Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim, obejmującą co najmniej instrukcję obsługi, instrukcję montażu, schematy elektryczne, schematy połączeń pomiarowych i sterujących, opis zacisków, wykaz nastaw oraz procedury BHP.
- Wykonawca przekaże deklaracje zgodności, certyfikaty albo inne dokumenty producentów podzespołów potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie właściwym dla zastosowanych urządzeń.
8. Gwarancja i wymagania ogólne
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, chyba że Wykonawca zaoferuje okres dłuższy.
- Gwarancja obejmuje kolumnę jako całość, w tym obudowę, panele operatorskie, moduły pomiarowe, wskaźniki, przekaźniki, zasilacze, zabezpieczenia, przewody, złącza, elementy komunikacyjne, oprogramowanie i pozostałe akcesoria dostarczone w ramach zamówienia.
- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne usuwanie wad wynikających z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia oraz wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji, diagnostyki i eksploatacji.
- Wykonawca powinien zapewnić możliwość zakupu części eksploatacyjnych, elementów zamiennych albo równoważnych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi gwarancji.
- Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz gotowe do użytkowania po uruchomieniu.
9. Równoważność i sposób interpretacji parametrów
- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w tym kolumny, panele lub moduły różnych producentów, o ile zapewniają wymagane funkcje pomiaru, wizualizacji, blokady i sygnalizacji warunku synchronizacji oraz współpracy z układami laboratoryjnymi.
- Wszelkie wskazania dotyczące interfejsów, zakresów wejściowych, metod wizualizacji i sposobów sterowania należy rozumieć jako opis funkcjonalny. Dopuszcza się inną konstrukcję techniczną, jeżeli zapewnia ona nie gorsze możliwości użytkowe, dydaktyczne i bezpieczeństwa.
- W przypadku gdy zaoferowane urządzenie posiada parametry szersze niż wymagane, nie stanowi to niezgodności, o ile urządzenie może bezpiecznie pracować w istniejącej infrastrukturze laboratoryjnej i nie ogranicza realizacji ćwiczeń.
- W ofercie należy wskazać rzeczywiste parametry kolumny, obsługiwane zakresy napięcia i częstotliwości, sposób pomiaru przesunięcia fazowego, interfejsy komunikacyjne, rodzaj sygnałów wyjściowych, wymagania instalacyjne oraz zakres gwarancji.

W przypadku, gdy produkt posiada normę równoważną na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności.
     Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 

Termin realizacji:
Zamówienie będzie zrealizowane maksymalnie do dnia 23.06.2026 r. 


                                                                                                                                                                             
Termin płatności:

Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym na fakturze nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury

Przelew zostanie dokonany na rachunek Wykonawcy, który jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem, zapłata bez żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, nastąpi po wyjaśnieniu prawidłowości rachunku bankowego.
Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Politechnika Morska w Szczecinie spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.



Opis przygotowania oferty:
1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
1.  Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
3. Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim. 
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową przygotowaną w języku polskim. 
5. Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
8. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy,  a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 
1. Wykonawca dołączy podpisane oświadczenie do wysłanego emaila z odpowiedzią na rozeznanie.



Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 
1. Zamawiający oczekuje odpowiedzi – złożenia oferty - w terminie do dnia 08.06.2026 roku na adres mailowy k.perec@pm.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Politechniki Morskiej w Szczecinie. 
c.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
d.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 e.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień/uzupełnienia braków/korekt błędów dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin i zakres wymaganych wyjaśnień. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.



Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o ochronie szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507) na dzień składania ofert.




Oferty będą oceniane według kryterium:
Cena -  100% 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 KC. 


Warunki zmiany, odwołania i unieważnienia zapytania 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków lub terminów zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie zapytania bez wyboru ofert, w szczególności, gdy:
0. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
0. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez NCBiR, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
0. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub prywatnym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
0. zapytanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania z istotnych powodów,
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
1. W przypadku unieważnienia zapytania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów na rzecz Dostawców.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest: 
Kamila Perec- tel. 91 48-09-308, e-mail: k.perec@pm.szczecin.pl





  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
…………………………………………………………
Miejscowość, data
Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………


Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych


Oświadczam, że …………………………………………………………………………(dane Oferenta) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



……………………………………… dnia …………………………
…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 
oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć) 






Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres siedziby Wykonawcy: ........................................................................................................
Nr NIP:		...................................................
Nr REGON:	...................................................
Nr telefonu:	...................................................
E-Mail:	...................................................
KRS/CeiDG:	...................................................
Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: .........................................................

OFERTA W Y K O N A W C Y 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(-y) ofertę na : „Zakup i dostawę kolumny synchronizacji generatorów i przekształtników dla Laboratorium Elektrotechniki Okrętowej.”
, na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, po łącznej cenie brutto:
[bookmark: _Hlk213320210]
brutto: …………………………………………………………………………………………………
Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………….

[bookmark: _Hlk216779812]Oferowany produkt oraz producent …………………………………………………………..

W przypadku, gdy produkt posiada normę równoważną na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności.
     Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(-y), że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert (art. 233 k.k.)

0. Oświadczam(-y), iż zaakceptowałem(-liśmy) termin realizacji przedmiotu umowy wskazany 
w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę(simy) do niego zastrzeżeń. 
0. Oświadczam(-y), że zapoznałam(-liśmy) się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę(-imy) do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
0. Oświadczam(-y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego i nie wnoszę(simy) do niego zastrzeżeń i zobowiązuję(-my) się, w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, do zawarcia tej umowy zgodnej z treścią w/w wzoru.
0. Oświadczam(-y), iż zapoznałem(-liśmy) się z klauzulą informacyjną i nie wnosimy od niej zastrzeżeń.
4.  Oświadczam(-y), że dokumenty takie jak: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej:
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